УСТАНОВКА ОЗОНОВАЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

«БОЗОН Н»

Техническое описание и

руководство по эксплуатации

1. Введение

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации содержат необходимые сведения для правильной и безопасной эксплуатации автоматизированной озоновой установки “Бозон” (далее по тексту “Установка”).

2. Назначение

2.1. Установка предназначена:

- для генерирования в течение заданного времени озонокислородной смеси (далее по тексту газ) с заданной скоростью потока газа и концентрацией озона в нем;

- для озонирования заданного объема масла до достижения заданного расчетного значения пероксидного числа.

- для приготовления озонированного дистиллята с заданной концентрацией озона в растворе;

- для получения озонированного физиологического раствора (ОФР) с заданной концентрацией озона.

Требуемые значения концентрации озона в газе, объема газа, скорости расхода газа, концентрации озона  в дистилляте и концентрации в физиологическом растворе (ФР) вводятся  с помощью клавиатуры, расположенной на передней панели генераторно-измерительного модуля (ГИМ)

2.2. Область применения Установки:

- медицина, биологические, химические, физико-химические и биохимические исследования, санитария, лабораторное дело, другие области науки и практики, использующие озон.

2.3. Установка предназначена для работы в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха 18-250 С;

- относительная влажность воздуха до 80%;

- атмосферное давление 84-110 кПа;

- вибрация в месте установки: частота от 5 до 25 Гц, амплитуда не более 0,1 мм;

- напряжение питания сети 0 - 240 В, частота 49- Гц;

- давление кислорода на входе генератора 150-300кПа.(1,5-3кгc/см2)

- точка росы кислорода на входе генератора не выше 00 С.

3. Технические данные

3.1. Диапазон задаваемых значений концентрации озона в газе 0,5 - 160 мг/л.*

3.2. Основная относительная погрешность задания концентрации озона в газе не превышает (10%.

3.3. Диапазон задаваемых значений скорости потока газа на выходе Установки 150 – 2000 мл/мин.

3.4. Основная относительная погрешность задания скорости потока газа на выходе Установки не превышает (10%

3.5. Диапазон задаваемых значений объема газа на выходе Установки: 100 - 9999 мл.

3.6. Основная относительная погрешность полученного объема ОКС не превышает(10%.

3.7. Диапазон концентраций озона в дистиллированной воде или в физ.растворе составляет 0,1-30 мг/л. Количество приготовляемого физ.раствора составляет 200 мл, количество дистиллированной воды от 100 мл до 800 мл.

3.8.Основная относительная погрешность концентрации озона в воде не превышает ±10%.

3.9. Содержание активных форм кислорода в масле не нормируется.

3.10. Установка соответствует требованиям п.п. 3.1-3.8 при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха 18-250С;

- относительная влажность воздуха до 80%;

- атмосферное давление 84-110 кПа;

- вибрация в месте установки должна отсутствовать;

- напряжение питания сети 110 – 240В, частота 49 - 60 Гц;

- давление кислорода на входе генератора 150-300 кПа;

- точка росы кислорода на входе генератора не выше 00С.

3.11. Управление работой генератора и сбор данных от датчиков концентрации и скорости расхода газа осуществляется микроконтроллером встроенной системы управления.

3.12. Время установления показаний каналов измерения скорости расхода и концентрации озона в газе не более 40 с.

3.13. Время прогрева Установки не более 20 мин.

3.14. Установка выполнена по модульному принципу. В состав Установки входят следующие модули:

3.14.1. Генераторно-измерительный модуль (ГИМ). Размеры модуля 455*120*350мм. Вес модуля до 8 кг.

3.14.2. Модуль озонирования дистиллированной воды (МОД). Размеры модуля 425*167*177 мм. Вес не более 2,0 кг.

3.14.3. Модуль для озонирования и инфузии физ.раствора (МОФ). Размеры модуля 350*165*107 мм. Вес не более 0,7 кг.

3.14.4 Модуль для озонирования масла (МОМ). Размеры модуля 270*140*107 мм. Вес не более 0,2 кг.

3.15. Потребляемая мощность не более 100 Вт.

3.16. Срок службы генератора озона до капитального ремонта реактора - 10000часов.

4. Комплектация Установки

Комплектация Установки соответствует Таблице 1.

Таблица 1

| N | Наименование | «Бозон-Н+» | «Бозон-Н+ - ду» | «Бозон-audio» ЧЕСТВО | «Бозон-НК» | «Бозон-НКWEB» | «Бозон-COLOR» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генераторно-измерительный модуль (ГИМ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Модуль озонирования дистиллированной воды (МОД) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Модуль озонирования физиологического раствора (МОФ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Модуль озонирования масла (МОМ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Инструкция по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Шнур сетевой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Коробка с комплектующими | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Пульт дистанционного управления | Дополни-тельная функция | 1 | Дополни-тельная функция | Дополни-тельная функция | Дополни-тельная функция | Дополни-тельная функция |
| 9 | Audio-подсказка |  | Дополни-тельная функция | 1 |  |  |  |
| 10 | Информационно-справочная система озонотерапевта (ИССО) |  |  | Дополни-тельная функция | 1 |  |  |
| 11 | Internet-версия информационно-справочной системы озонотерапевта (ИССОWEB) |  |  |  | Дополните-льная функция | 1 |  |
| 12 | Жидкокристалличес-кий индикатор цветной |  |  |  |  |  | 1 |

5. Принцип действия и конструкция Установки

5.1. Принцип действия Установки.

На фото 1 представлен общий вид Установки

Получение газа основано на электрохимической реакции образования озона из кислорода в низкотемпературной плазме, возбуждаемой в специальном реакторе. В основе функционирования Установки лежит принцип адаптивного регулирования процесса приготовления газа и содержащих озон жидкостных растворов. Адаптивность работы Установки достигается благодаря наличию трех петель обратной связи между блоком регулировки производительности реактора, регулятором скорости потока, с одной стороны, датчиками расхода, концентрации в газе и жидкости, с другой.

Регулирующим элементом этих петель обратной связи является микропроцессорный блок управления. Входные параметры для регулировки (концентрация озона в газе, концентрация озона в жидкости, расход газа) задаются оператором в режиме меню на клавиатуре, расположенной на лицевой панели ГИМ, либо с помощью клавиатуры пульта.

5.2 Модификации Установки

В зависимости от вида выполняемой озонотерапевтической процедуры Установка может быть сконфигурирована в четырех вариантах:

а) ГИМ. Фото 1. Модуль ГИМ может использоваться индивидуально для осуществления процедур, в которых используется газ, применяемый вне Установки: газация, инсуффляция, аутогемотерапия.

б) ГИМ+МОФ Фото 2. Используется для приготовления озонированного физ.раствора в модуле МОФ.

После приготовления озонированного физ.раствора модуль МОФ может быть перенесен на произвольное расстояние от Установки и использован для внутривенной инфузии озонированного физ.раствора пациенту.

в) ГИМ+МОД Фото 3. Используется для приготовления до 800 мл озонированного дистиллята.

После приготовления озонированного дистиллята МОД может быть отсоединен от ГИМ, отнесен на необходимое расстояние и использован для инстилляций, а также быть использован на месте, без разъединения ГИМ и МОД.

г) ГИМ + МОМ. Фото 4. Используется для приготовления озонированного масла в модуле МОМ

5.3. Описание работы Установки

Для нормальной работы Установки обеспечить подачу на входной патрубок, расположенный на задней панели, медицинский кислород (Фото 5).Через редуктор под давлением 150 - 300кПа(1.5-3.0 кг/см2) кислород поступает в Установку, далее кислород подвергается дополнительной очистке двухступенчатым фильтром. Фильтр снабжен заглушкой на крышке, которой находится цветной индикатор истощения фильтра. При окрашивании индикатора в розовый цвет фильтр должен быть регенерирован нагреванием.

Под управлением программы микроконтроллера ГИМ Установка выдает поток газа с заданной концентрацией озона, объема и скорости расхода в разъемное соединение выхода газа из ГИМ. При приготовлении озонированного физ.раствора или озонированного дистиллята, газ через входные патрубки модуля МОФ и МОД и внутренние магистрали МОД и МОФ поступает в объем дистиллята или физ.раствор соответственно. Отработанный газ, образующийся при озонировании физ.раствора или дистиллята через выходные патрубки модуля, поступает в разъемное соединение входа отработанного газа деструктора ГИМ и далее в деструктор ГИМ. Выходное отверстие деструктора находится на задней панели ГИМ.

Озонируемый физ.раствор из флакона, установленного в МОФ, поступает самотеком в оптическую кювету кюветного отсека модуля. При использовании МОД озонируемый дистиллят также самотеком поступает в кюветный отсек.

В процессе озонирования модули МОД и МОФ ориентируются относительно ГИМ так, чтобы кюветные отсеки устанавливались внутри оптического датчика ГИМ. При этом оптическая кювета кюветного отсека устанавливается между источником и приемником ультрафиолетового излучения, спектральный состав которого соответствует области поглощения озона в водной среде. Имеющиеся в составе ГИМ аппаратные и программные средства позволяют определить концентрацию озона по степени поглощения этого излучения. Это позволяет определять концентрацию озона в озонируемой жидкости в процессе насыщения. При достижении требуемой концентрации управляющая программа ГИМ подает сигнал завершения озонирования и прекращает подачу газа в названные модули.

6. Конструкция и принцип работы модулей Установки.

6.1. Генераторно-измерительный модуль (ГИМ).

Генератор (Фото1) состоит из блока питания, микроконтроллера управления генератором и последовательно включенных: регулятора потока кислорода, измерителя скорости потока кислорода, двухступенчатого фильтра кислорода, электрохимического реактора, микропористого фильтра очистки газа, датчика озона в газе и блока электромеханических клапанов. Кроме того, ГИМ содержит датчик концентрации озона в жидкости, датчики давления газа на выходе ГИМ.

На лицевой панели ГИМ (Фото 6) расположен жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) 1(далее по тексту - экран), кнопки управления курсором 2, кнопка «ENTER» 3 подтверждения выбора, сделанного кнопками 5 или 6, цифровая клавиатура 4, кнопка “RESET”отмены введенного значения 5, кнопки 6 “ON” включения/выключения питания генератора, индикатор включения питания 7.

В корпусе ГИМ установлен деструктор озона. Для предотвращения попадания влаги в деструктор, в модуле установлен каплеуловитель, снабженный датчиком переполнения. Каплеуловитель имеет дренажную линию, заканчивающуюся заглушкой (Фото 7).

На задней панели ГИМ (Фото 7) находятся: 12 - сетевой выключатель, 13 - разъем для подключения компьютера, 14 - сетевые предохранители, 15 - разъем для подключения сетевого кабеля, 18 - выходные отверстия деструктора, 17 - зажим заземления, 11 – вентиляторы, 8 - заглушка фильтра для очистки кислорода, 9 - вход подключения кислорода, 10 - разъем для подключения колонки аудио,16 –дренажный патрубок

На боковой панели ГИМ находятся: 19 - вход оптического датчика (прорезь в корпусе ГИМ, в которую вдвигается кюветный отсек МОФ или МОД); 21 - разъемное соединение выхода газа из ГИМ (отверстие, в которое при соединении ГИМ с МОФ или МОД вдвигаются входные патрубки модулей); 20 - разъемное соединение входа в деструктор озона ГИМ отработанного газа (отверстие, в которое при соединении ГИМ с МОД или МОФ вдвигаются выходные патрубки модулей).

Модуль устанавливается вертикально на рабочем столе.

6.2.Модуль озонирования физиологического раствора (МОФ).

МОФ (Фото 9) состоит: из основания 1; защитного корпуса 4 емкости, в которой находится стеклянный сосуд с запасом газа, требуемой концентрации озона; главного держателя иглы 2 для подачи газа во флакон и отвода из флакона; кварцевая кювета 7 представлена выступающим оптическим блоком, который соединяется с кюветным отсеком оптического датчика19 ГИМ; входной патрубок модуля 8, через который поступает газ с ГИМ; выходной патрубок 5, через который отводится отработанный газ с модуля; специальной пробки №1 -3 (используется для проведения процедуры стерилизации); специальной пробки №2 -6,которая используется во время отпуска процедуры - введения озонированного физ.раствора пациенту.

К модулю прилагается игла (Фото 11) длинной 150мм с коническим капроновым основанием, в котором находится сквозное отверстие диаметром 1,2 мм для подачи газа и отверстие диаметром 4мм для отвода газа в деструктор ГИМ. Игла имеет отводной патрубок для соединения с устройством для переливания инфузионнных растворов. Игла снабжена мандреном, который служит для очистки иглы в случае закупорки кристаллами солей.

Необходимо проследить за тем, чтобы отверстие в игле оказалось выше уровня жидкости во флаконе с физ.раствором.

Процедура приготовления озонированного физ.раствора состоит из следующих этапов: газ поступает в МОФ через входной патрубок модуля 8; далее газ движется через сосуд с запасом газа требуемой концентрации озона, через кювету оптического блока 7, иглу в физ.раствор. Отработанный газ через отверстие диаметром 4мм в основании иглы, поступает в выходной патрубок модуля 5.

В процессе озонирования модуль МОФ ориентируется относительно ГИМ так, чтобы кюветный отсек устанавливался внутри оптического датчика 19 ГИМ. Процедура озонирования состоит из следующих один за другим периодов повышения и сброса давления во флаконе через входной патрубок модуля 8. Оптическая кювета находится ниже уровня физ.раствора во флаконе, поэтому в отсутствие давления газа в патрубке, физ.раствор самотеком поступает в кювету. В период повышенного давления физ.раствор вытесняется из кюветы. После заполнения кюветы микропроцессорная система определяет значение концентрации озона в физ.растворе и начинает следующий период насыщения, если концентрация озона в физ.растворе не достигла заданного уровня. Когда концентрация достигнута - приготовление озонированного физ.раствора прекращается.

После насыщения озонированного физ.раствора, модуль отсоединяется от ГИМ. Выходной патрубок 5 закрывается специальной пробкой №2,6 (Фото 10), МОФ перемещается к месту проведения внутривенной инфузии. В ходе инфузии, вытекающий через устройство для переливания озонированный физ.раствор, создает разряжение во флаконе, что приводит к восстановлению давления путем поступления газа из запасной емкости. Таким образом, поддержка заданной концентрации озона в озонированном физ.растворе восполняется продувкой порциями газа, во время отпуска процедуры, через иглу.

6.3. Модуль озонирования дистиллята (МОД).

МОД (Фото12) состоит из стеклянной емкости, находящейся внутри защитного корпуса 3, установленной на основании 1. Стеклянная емкость имеет входное отверстие для заливки дистиллята, закрывающееся пробкой 4 и кран для слива озонированного дистиллята 2.

Газ поступает в МОД через входной патрубок модуля 7 (Фото12). Затем газ движется через U-образную трубку (на рисунке не показана), кварцевую кювету, закрепленную в кюветном блоке 5 (Фото12), стеклянный распылитель и поступает в нижнюю часть стеклянного сосуда с дистиллятом.

Отработанный газ отводится по внутренней магистрали МОД в выходной патрубок модуля 6 и далее в поступает в разъемное соединение 20 входа отработанного газа деструктора ГИМ.

Оптическая кювета 5 находится ниже распылителя, поэтому в отсутствие давления газа в входном патрубке 7 модуля дистиллят самотеком поступает в кювету 5. Процедура насыщения дистиллята состоит из следующих один за другим периодов повышения и сброса давления в входном патрубке 7. В период повышенного давления вода вытесняется из кюветы 5. При сбросе давления озонированная вода поступает в кювету 5. После заполнения кюветы микропроцессорная система определяет значение концентрации озона в озонированном дистилляте и начинает следующий период насыщения, если концентрация озона не достигла заданного уровня. При достижении заданной концентрации озона, процедура насыщения прекращается. Полученный озонированный дистиллят может быть слит через кран 2 (Фото13).

Внимание! Не допускать налива дистиллята в модуль выше 800мл. Это приводит к повреждению генератора.

6.4. Модуль озонирования масла (МОМ).

Модуль МОМ (Фото 14) состоит из основания 1, стеклянной трубки 2, емкости для озонирования масла (прилагается в комплектации). Модуль МОМ через входной патрубок 3 с помощью трубки ПВХ с розовым переходником (идет в комплекте с Установкой) соединятся с разъемным соединением выхода 21 ОКС из ГИМ(см.фото 8). На момент начала процедуры стеклянная трубка должна быть погружена в рафинированное масло (см. Фото 4).

Внимание! После окончания процедуры емкость с озонированным маслом снять и стеклянную трубку – осторожно протереть салфеткой.

6.5. Пульт дистанционного управления (ДУ).

В состав Установки в модификации «Бозон-Н+-ду» входит пульт дистанционного управления. Кнопки на пульте дублируют кнопки на передней панели ГИМ и выполняют те же функции (Фото15).

Активировать функцию дистанционного управления, возможно только получив от Изготовителя код активации услуги.

ВНИМАНИЕ! Код для активации каждой услуги – уникален для каждого прибора.

Порядок введения кода:

- перейти в режим просмотра модификаций из основного меню, нажав кнопку «0»;

- выбрать с помощью кнопок «(», «(», «(», «(» вид модификации;

- нажать кнопку «ENTER»;

- на экране появится надпись «ВВЕДИТЕ КОД:». Введите код, полученный от Изготовителя, по окончании нажмите «ENTER»;

- если код Вы правильно ввели, появится надпись «КОД ПРИНЯТ». Выключите прибор кнопкой «ON» на передней панели ГИМ или на пульте. Теперь пульт ДУ активен, и Вы можете им пользоваться;

- если код неправильный или Вы допустили ошибку при его вводе, появится надпись «НЕВЕРНЫЙ КОД», и Вы можете повторить попытку. Код допускается вводить 10 раз, затем будут деактивированы все виды услуг: пульт ДУ, измерение концентрации озона в жидкости, аудиоподсказка, управление Установкой с помощью компьютера.

7. Правила эксплуатации Установки.

7.1 Подключение Установки

1. Соединить выход редуктора кислородного баллона или выход кислородной магистрали с помощью чистого сухого гибкого шланга с входом подключения кислорода 9 на задней панели ГИМ (Фото 7), Установки. Установить давление на редукторе баллона в пределах 150 кПа - 300 кПа (1,5-3 атм, 1,5-3 кгс/см2»).

2. Заземление Установки. Перед первым включением прибора проверить наличие заземления корпуса генератора. Заземление осуществляется через заземляющий провод сетевого шнура. В связи с этим, розетка, соединяющая сетевой шнур и электрическую сеть, должна иметь третий вывод, причем этот вывод должен быть заземлен.

7.2 Включение Установки

1. Включение Установки. Включить сетевой шнур в сеть переменного тока 220±20В. Включить сетевой выключатель на задней панели ГИМ (см.Фото 7) и кнопку включения «ON» (см.Фото 6). При этом включится световой индикатор на лицевой панели (см.Фото6).

2. Выход на рабочий режим Установки. Включение Установки в работу происходит после нажатия кнопки «ON» на передней панели ГИМ либо кнопки «ВКЛ» на пульте. При этом на экране (см. Фото16) появится надпись “ПРОГРЕВ ПРИБОРА”, и начнется процесс установки рабочего режима датчиков концентрации озона в газе и жидкости. Длительность этого процесса зависит от температуры и может составлять 10-30 мин. В течение этого времени на экране заполняется строка (см.фото16), как признак работоспособности Установки.

3.После завершения процесса установления рабочего режима Установки, на экране появляется изображение главного меню пользователя (Фото 17):

4.С помощью кнопок 2,4 на лицевой панели ГИМ выбирается нужная процедура. Кнопкой «ENTER» подтверждается ввод процедуры. Кнопки цифровой клавиатуры 4 служат для ввода числовых параметров в окне процедуры. Вторая кнопка 2 слева в режиме задания числовых параметров процедуры служит как запятая.

8. Генерация ОКС заданной концентрации

8.1 Режим инсуффляции

1. В главном меню нажатием кнопок 2,4 на лицевой панели выбираем процедуру «ИНСУФФЛЯЦИЯ»

По умолчанию в режиме «ИНСУФФЛЯЦИЯ» в графе “КОНЦЕНТРАЦИЯ” установлено значение 40 мг/л, в графе “ОБЪЕМ ” – 300 мл, в графе “ПОТОК” – 300 мл/мин.

ФОТО 18

2. С помощью кнопок цифровой клавиатуры 4 на лицевой панели введите требуемые параметры (фото18). Если в процессе набора требуемого значения допущена ошибка, то для ее исправления требуется нажать нижнюю кнопку клавиатуры «RESET».

Для подтверждения вводимых параметров используется кнопка «ENTER»

3. После ввода параметров начинается настройка прибора, при этом значения подстраиваемых параметров (концентрации озона в газе и потока) выводятся в нижней строке в цифровом виде и в графическом виде в соответствующей графе (фото19).

4. Когда подготовка Устройства к проведению процедуры завершается, на экране появляется надпись: «Процедура подготовлена»(фото20).

5. После начала процедуры и во время процедуры все параметры: концентрация озона в газе, объем газа, расход газа - отображаются на экране в цифровом и графическом виде (фото21).

ВНИМАНИЕ! После нажатия кнопки «ENTER» газ начнет поступать наружу. Следите, чтобы разъемное соединение выхода газа из ГИМ 21 с промежуточной трубкой и конечным приемником для газа были герметичны. Не допускайте поступления газа в комнату!

6. По окончании процедуры на экране появляется сообщение: »Процедура завершена Доза озона _мг» (фото22)

На данном этапе процедура инсуффляции завершена. Отсоединить пациента. Нажать кнопку «RESET»для правильного завершения работы генератора и выхода в главное меню(см.фото17).Для повтора процедуры инсуффляции нажать кнопку «ENTER»

8.2 Режим газации

1. В главном меню нажатием кнопок на лицевой панели ГИМ выбираем процедуру «ГАЗАЦИЯ» фото 23.

2. С помощью кнопок введите требуемые параметры. Если в процессе набора требуемого значения допущена ошибка, то для ее исправления требуется нажать нижнюю кнопку клавиатуры «RESET»

Для подтверждения вводимых параметров используется кнопка «ENTER»

3.После ввода параметров начинается настройка прибора, при этом значения подстраиваемых параметров (концентрации озона в газе и потока) выводятся в нижней строке в цифровом виде и в графическом виде в соответствующей графе. Фото 24.

4. Когда подготовка Устройства к проведению процедуры завершается, на экране появляется надпись: «Процедура подготовлена»(фото25)

5. После начала процедуры газации и во время процедуры все параметры: концентрация озона в газе, объем газа, расход газа - отображаются на экране в цифровом и графическом виде. Фото25

ВНИМАНИЕ! После нажатия кнопки «ENTER» газ начнет поступать наружу. Следите, чтобы разъемное соединение выхода ОКС из ГИМ 21 с промежуточной трубкой и конечным приемником для газа были герметичны. Не допускайте поступления газа в комнату!

6. Во время отпуска процедуры на экране отображаются заданные параметры. Фото 26

7. По окончании процедуры на экране появляется сообщение: »Процедура завершена Доза озона_ мг» см.Фото 27

На данном этапе процедура газации завершена. Отсоединить пациента. Нажать кнопку «RESET»для правильного завершения работы генератора и выхода в главное меню(см.фото17). Для повтора процедуры газации нажать кнопку «ENTER»

8.2.1 Обработка газом конечностей

1. Для обработки конечностей газом необходимо смочить обрабатываемую поверхность дистиллятом, надеть пластиковый мешок (прилагается к Установке). Затем уплотнить манжету мешка с помощью ремня с «липучкой».Фото 28

Трубки пластикового мешка через розовый переходник (поставляется в комплекте с Установкой) соединить с разъемным соединением выхода газа 21 из ГИМ.

2. С помощью кнопок на лицевой панели 2,4 ГИМ в режиме газации введите требуемые параметры.

3. После установки требуемых параметров, нажать кнопку»ENTER»-газ поступает в мешок.

4. По завершении процедуры розовый переходник соединить с разъемным соединением входа 20 газа в ГИМ (в деструктор) и вытеснить газ.Фото29

ФОТО 29

Далее необходимо расстегнуть ремень и, соблюдая правила безопасности работы с газом, снять пластиковый мешок с руки (ноги).

8.2.2 Подкожное введение газа

Для подкожного (внутрикожного, внутримышечного и т.п.) введения газа требуется: ГИМ, дополнительный модуль «Бозон-порт».Фото 30

«Бозон-ПОРТ» стабилизирует заданную концентрацию озона в газе во время процедуры

Для проведения этой методики необходимо:

- В режиме газации согласно п.6.3.2 устанавливаем требуемые параметры (при этом поток величина постоянная 300мл/мин)

- Присоединить «Бозон-ПОРТ» с помощью трубки ПВХ и розового переходника с разъемным соединением выхода 21 газа из ГИМ.

- Вставить шприц в разъем «Бозон-ПОРТ»

- Нажать кнопку «ENTER» на лицевой панели ГИМ

-После поступления газа в модуль «Бозон -ПОРТ» отобрать шприцом нужный объем газа (Первый объем газа выпускается)

-вынуть шприц, надеть иглу и использовать его по назначению.

-закончить процедуру нажатием кнопки «RESET» на лицевой панели ГИМ. Для повтора отпуска процедуры нажать «ENTER»

8.2.3Аппликация газом внутрь ушного прохода

Для аппликации используют вспомогательный модуль «Бозон-ЛОР»

Для проведения процедуры необходимо:

- В режиме газации согласно 6.3.2 установить требуемые параметры (максимальный поток 150-200мл/мин)

-присоединить «Бозон-ЛОР» с помощью трубки ПВХ и розового переходника с разъемным соединением выхода газа 21 из ГИМ.

-одеть плотно наушники на голову пациента. Фото 31

-нажать кнопку «ENTER» на лицевой панели ГИМ

-по истечении завершения продувки одной слуховой раковины, нажать кнопку «ENTER» на лицевой панели ГИМ. После выхода Установки на требуемые параметры, переставить наушники и нажать «ENTER»

-после окончания процедуры выдержать 1 мин, движением назад снять наушники.

Внимание!

-не допускается во время процедуры снимать, поправлять наушники. В случае сильного, резкого, раздражающего нос, глаза запаха озона, немедленно нажать на кнопку «RESET».Снять наушники.

8.3 Режим аутогемотерапии

8.3.1 Процедура малой аутогемотерапии

При проведении малой аутогемотерапии используем модуль «Бозон-порт»

1. В главном меню нажатием кнопок выбираем процедуру «АУТОГЕМОТЕРАПИЯ»

2. С помощью кнопок на лицевой панели ГИМ введите требуемые параметры (при этом поток величина постоянная 300мл/мин).Фото 33 Если в процессе набора требуемого значения допущена ошибка, то для ее исправления требуется нажать нижнюю кнопку клавиатуры «RESET». Для подтверждения вводимых параметров используется кнопка «ENTER»

3. Присоединить «Бозон-порт» с помощью трубки ПВХ и розового переходника с разъемным соединением выхода ОКС 21 из ГИМ. Фото 32

4.После ввода параметров начинается настройка прибора, при этом значения подстраиваемых параметров (концентрации озона в газе и потока) выводятся в нижней строке в цифровом виде и в графическом виде в соответствующей графе. Фото 34

ФОТО 34

5. Когда подготовка Устройства к проведению процедуры завершается, на экране появляется надпись: «Процедура приготовлена».

6. Вставить шприц в разъем «Бозон-порт»

Нажать кнопку «ENTER» на лицевой панели ГИМ

7. Отобрать нужный объем ОКС (Первый объем газ выпускается)

8. После начала процедуры и во время процедуры все параметры: концентрация озона в газе, объем газа, расход газа - отображаются на экране в цифровом и графическом виде. Фото 36

Нажать кнопку«RESET»,вынуть шприц, надеть иглу и использовать по назначению.

Внимание! Присоединение к «Бозон-порт» шприца с отобранной кровью, строго запрещено, в избежания попадания крови во вспомогательный модуль

9. По завершении процедуры на экране высвечивается надпись: «Процедура завершена. Доза озона _мг». Фото 37

10. Нажать кнопку «RESET»для правильного завершения работы генератора и выхода в главное меню(см.фото17). Для повтора процедуры аутогемотерапии нажать кнопку «ENTER»

8.3.2 Процедура большой аутогемотерапии

Процедура большой аутогемотерапии проводится с помощью вспомогательного модуля «Бозон-Багто-Лазер» - реверсивного перистальтического насоса с исполнительным механизмом кулачкового типа и микропроцессорной системой управления, и пакета для забора крови. Набор для проведения процедуры представлен на фото 38

ФОТО 38

Порядок проведения процедуры:

-Подготавливаем модуль «Бозон-Багто-Лазер» в соответствии с руководством по эксплуатации «Насос перистальтический для проведения большой аутогемотерапии с озоном «Бозон-Багто-Лазер»»

-На этапе забора крови готовим Установку: выставляем в меню требуемые параметры в режиме «АУТОГЕМОТЕРАПИЯ»

- На этапе озонирования крови ,соединить разъемное соединение выхода ОКС из ГИМ 21 с трубкой пакета модуля «Бозон-Багто-Лазер»

-По окончании поступления ОКС в пакет с кровью отсоединить ГИМ от модуля «Бозон-Багто-Лазер»

-Закончить процедуру в соответствии с руководством по эксплуатации «Насос перистальтический для проведения большой аутогемотерапии с озоном «Бозон-Багто-Лазер»»

9. Озонирование жидкости

9.1 Озонирование ФР

9.1.1 Процедура стерилизации модуля МОФ

1. С помощью шприца продуть через входной патрубок модуля МОФ оптическую кювету от жидкости. Фото 39

ФОТО 39

2. Держатель иглы закрыть специальной пробкой №1 Фото 40

3. Кюветный отсек модуля МОФ установите во вход оптического датчика 19(прорезь в корпусе ГИМ на боковой панели см.фото 7). Фото 41

ФОТО 41

4. В главном меню нажатием кнопок 2 на лицевой панели выбираем процедуру «ОЗОНИРОВАНИЕ ОФР»

Нажать кнопку «ENTER» на лицевой панели ГИМ

5. На экране выводится сообщение «Установите МОФ для стерилизации» Фото 42

6. Начать процедуру нажатием кнопки «ENTER». На экране высвечивается сообщение «Внимание! Высокая концентрация озона» Фото43

7. После окончания процедуры отсоединить МОФ от ГИМ

8. Снять специальную пробку №1 с держателя иглы

9.1.2 Процедура озонирования физиологического раствора

1. Во флакон с ФР вставляется игла и система для инфузионнных переливаний

2. Установите флакон с ФР и системой для инфузионнных переливаний в МОФ

Кюветный отсек модуля МОФ установите во вход оптического датчика 19(прорезь в корпусе ГИМ на боковой панели фото7) .Фото 44

3.Управляя кнопками 2,4 на лицевой панели, в режиме «ОФР» последовательно введите значения требуемой концентрации, объема жидкости и номер модуля МОФ. Фото 45

Исправления принимаются после нажатия кнопки «RESET»

Для подтверждения вводимых параметров используется кнопка «ENTER»

4. После ввода параметров начинается настройка прибора, при этом значения подстраиваемых параметров (концентрации озона в ФР и объема) выводятся в нижней строке в цифровом виде и в графическом виде в соответствующей графе. Фото 46

6. Когда концентрация озона в жидкости достигнет заданной величины, на экране выводится сообщение: »Процедура приготовлена. Доза озона_мг» Фото 47

7. Отсоединить модуль МОФ с готовым ОФР, закрыть патрубок выхода ОКС 5 (см.фото 5) модуля МОФ специальной пробкой №1. Фото 48

Внимание! Следить, чтобы во время отпуска процедуры введения озонированного физ.раствора внутривенно осуществлялась поддувка озонированного физ.раствора газом.

Процедура внутривенного введения озонированного физ.раствора показана на фото49

9.2 Процедура озонирования дистиллята

1. Снять пробку 4 (Фото12) с помощью лейки залейте дистиллят в МОД (не более 800мл!). Фото 50

ФОТО 50

2. Закрыть пробку 4 модуля

3. Кюветный отсек 5 (см.фото 12) модуля МОД установите во вход оптического датчика19 (прорезь в корпусе ГИМ на боковой панели см фото 7). Фото 51

4. Управляя кнопками 2,4 на лицевой панели ГИМ, в режиме «Питье» последовательно введите значения требуемой концентрации, объема жидкости и номер модуля МОД. Фото 52

Исправления принимаются после нажатия кнопки «RESET».

Для подтверждения вводимых параметров используется кнопка «ENTER»

5. После ввода параметров начинается настройка прибора, при этом значения подстраиваемых параметров (концентрации озона в ФР и объема) выводятся в нижней строке в цифровом виде и в графическом виде в соответствующей графе. Фото 52

6. Когда концентрация озона в жидкости достигнет заданной величины, на ЖКИ выводится сообщение:»Процедура завершена.Доза озона _мг» Фото 54

7. Слить озонированный дистиллят через кран 2 .(см.фото 12) Фото 55

8. Для повтора процедуры «Питье» ,слить озонированный дистиллят с модуля МОД. Повторить п.1 (см выше) и нажать кнопку «ENTER» на лицевой панели ГИМ

10. Озонирование масла

1. Входной патрубок модуля МОМ с помощью трубки ПВХ соедините с разъемным соединением выхода 21 газа из ГИМ. см фото 4

2. Опустите стеклянную трубку во флакон с рафинированным растительным маслом

3. В главном меню нажатием кнопок на лицевой панели выбираем процедуру «ОЛЕООЗОН»

4. Управляя кнопками 2,4, последовательно введите значения требуемой концентрации озона в масле, объем масла .Фото57

Исправления принимаются после нажатия кнопки «RESET».

Для подтверждения вводимых параметров используется кнопка «ENTER»

5. После установления требуемых параметров в масле (Фото58), нажатием кнопки «ENTER» осуществляем озонирование рафинированного масла. Фото 59

Концентрация озона в масле рассчитывается, исходя из концентрации озона в газе, объема масла.

6. При достижении заданной концентрации, на экране выводится сообщение: »Процедура завершена Доза озона_мг» Фото 60

7. После окончания процедуры озонирования масла отсоединить МОМ от ГИМ. Для повтора процедуры повторить п.1-2 и нажать кнопку »ENTER»

11. Указание мер безопасности

11.1. К работе с прибором допускаются лица, прошедшие необходимый инструктаж по технике безопасности при работе с электрическими приборами и знающие требования настоящей Инструкции.

11.2. Запрещается включать прибор в сеть без заземления.

11.3. При ремонте и проведении профилактических работ прибор должен быть отключен от питающей электрической сети.

11.4. Запрещается эксплуатация прибора при наличии явных утечек газа в рабочее помещение.

11.5. Запрещается  нарушение герметизации газовых магистралей генератора во время работы.

11.6. Строго запрещается пытаться определить наличие озона в газовых магистралях с помощью обоняния. Это правило распространяется также на неработающие приборы.

12. Возможные неисправности и методы их устранения

|  | Сообщение о ошибке | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «НЕДОСТАТОЧНЫЙ ПРОТОК КИСЛОРОДА» | нет давления кислорода на входе | Установить давление 1,5-3 кПа и перезапустить Установку. Если сообщение об ошибке вновь возникнет - вызвать наладчика. |
| 2 | «НЕ РАБОТАЕТ ГЕНЕРАТОР ОЗОНА» | нет давления кислорода на входе Установки. | Установить давление 1,5-3 кПа и перезапустить установку. Если сообщение об ошибке вновь возникнет - вызвать наладчика. |
| 3 | «СЛЕЙТЕ КОНДЕНСАТ ИЗ НАКОПИТЕЛЯ ВЛАГИ» |  | отверните заглушку дренажного патрубка 16 (Фото 7) на задней панели генератора и слейте конденсат. Перезапустите прибор. |
| 4 | «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ФОТОТОКА» | Максимальная мощность уровня фототока лампы меньше 60% заданной величины | Вызовите наладчика предприятия-изготовителя |
| 5 | «НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ОЗОНА» | при настройке генератора время установки заданной концентрации озона в газе превышает 4 мин | Выключите прибор, проверьте правильность подключения кислорода и давление кислорода на входе Установки, перезапустите прибор. При повторном сообщении- вызвать наладчика. |
| 6 | «НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОТОК КИСЛОРОДА» | при настройке генератора время установки заданного протока газа превышает 1 мин | Выключите прибор, проверьте правильность подключения кислорода и давление кислорода на входе Установки, перезапустите прибор. При повторном сообщении - вызвать наладчика. |
| 7 | «НИЗКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ОЗОНА В ВОДЕ» | время приготовления физ.раствором или питья превышает 30 мин, а концентрация озона в жидкости менее 70% от заданной концентрации, плохое качество физ.раствора или дистиллята (наличие в них органических примесей), или попытка их повторного озонирования. | Выключите прибор, замените флакон с физ.раствором или дистиллят в МОД, перезапустите прибор. При повторном сообщении - вызвать наладчика. |
| 8 | «НЕТ ПРОТОКА ГАЗА В МОДУЛЬ» или «НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЮВЕТА | не открыт клапан на выходе патрубка 20 (Фото 8) или нет протока газа через деструктор. | проверьте давление кислорода на входе прибора. Проверьте, не засорились ли иглы МОФ. При повторном появлении ошибки – замените модуль МОФ. Если ошибка появится с новым модулем – вызовите наладчика |
| 9 | «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ! ОТКЛЮЧИТЕ КИСЛОРОД» | Высокое давление кислорода на входе Установки. | Попробуйте перезапустить прибор. Если сообщение об ошибке вновь появится – вызовите наладчика. |
| 10 | «ВСТАВЬТЕ МОДУЛЬ ДО УПОРА» | кюветный отсек МОД или МОФ вставлен не до упора, или сдвинут. | Выдвиньте модуль и вставьте его снова. Основание 1 МОФ (Фото9) или основание МОД 1 (Фото12) должны плотно прилегать к корпусу ГИМ (Фото 2,3). |
| 11 | ЖИДКОСТЬ НЕ ОЗОНИРУЕТСЯ | при длительном озонировании жидкости концентрация озона в жидкости менее 10 мг/л: для озонирования используется дистиллят или физ.раствор с большим количеством органических примесей | заменить жидкость и повторить процедуру |
| 12 | «ЗАДАНА СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ОЗОНА » | при длительном озонировании жидкости концентрация озона в жидкости уже достаточно высокая (более 20 мг/л), но не достигла заданного оператором уровня |  |
| 13 | «НЕТ ТУРБОРЕЖИМА» | для получения газа с высокой концентрацией озона (более 60 мг/л при расходе газа более 1000 мл/мин) не включается турборежим | Вызвать наладчика. До приезда наладчика можно использовать прибор для получения газа с концентрацией озона до 40 мг/л и расходом не более 800 мл/мин |
| 14 | Вентиляторы Установки издают повышенный шум | износ подшипников вентиляторов превысил допустимые пределы. | Вызвать наладчика и заменить вентиляторы. |
| 15 | Появление запаха озона в помещении | не закрыта крышка сосуда МОД, неплотно соединены модули ГИМ и МОД или МОФ, изношены патрубки-соединители | Устранить названные причины. Если запах остается, следует вызвать наладчика. |

13. Гарантийные обязательства.

Установка номер___________

Дата изготовления Установки__________

Дата продажи Установки______________

Предприятие гарантирует безотказную работу Установки в течение 1 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи Установки. Заявки на гарантийный ремонт отправлять по адресу: 65028, Одесса, а/я 24, НПП «Эконика». Тел.-факс (8-0482)-358245.

| ДАТА РЕМОНТА | ПРИЧИНА РЕМОНТА |
| --- | --- |

#### СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Введение Назначение Технические данные Комплектация Установки Принцип действия и конструкция Установки |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  |  | 3 |
| 4 |  |  |  | 5 |
| 5 |  |  |  | 6 |
|  | 5.1 | Принцип действия Установки Структурная схема Установки Описание работы Установки |  |  | 6 |
|  | 5.2 |  |  |  | 7 |
|  | 5.3 |  |  |  | 8 |
| 6 | Принцип действия и конструкция модулей Установки |  |  | 9 |
|  | 6.1 | Генераторно измерительный модуль (ГИМ) Модуль озонирования физиологического раствора (МОФ) |  |  | 9 |
|  | 6.2 |  |  |  | 11 |
|  | 6.3 | Модуль озонирования дистиллята (МОД) Модуль озонирования масла(МОМ) Пульт дистанционного управления (ДУ) |  |  | 13 |
|  | 6.4 |  |  |  | 15 |
|  | 6.5 |  |  |  | 16 |
| 7 | Правила эксплуатации Установки |  |  | 17 |
|  | 7.1 | Подключение Установки Включение Установки |  |  | 17 |
|  | 7.2 |  |  |  | 18 |
| 8 | Генерация газа заданной концентрации |  |  | 19 |
|  | 8.1 | Режим инсуффляции Режим газации |  |  | 19 |
|  | 8.2 |  |  |  | 21 |
|  |  | 8.2.1 | Обработка конечностей газом |  |  | 23 |
|  |  | 8.2.2 | Подкожное введение газ |  |  | 24 |
|  |  | 8.2.3 | Аппликация газом внутрь ушного прохода |  |  | 25 |
|  | 8.3 | Режим аутогемотерапии |  |  | 26 |
|  |  | 8.3.1 | Процедура малой аутогемотерапии |  |  | 26 |
|  |  | 8.3.2 | Процедура большой аутогемотерапии |  |  | 29 |
| 9 | Озонирование жидкости |  |  | 30 |
|  | 9.1 | Озонирование физ.раствора |  |  | 30 |
|  |  | 9.1.1 | Процедура стерилизации МOФ |  |  | 30 |
|  |  | 9.1.2 | Процедура озонирования физ.раствора |  |  | 32 |
|  | 9.2 | Процедура озонирования дистиллята |  |  | 34 |
| 10 | Озонирование масла |  |  | 36 |
| 11 | Указание мер безопасности |  |  | 38 |
| 12 | Возможные неисправности и методы их исправления |  |  | 39 |
| 13 | Гарантийные обязательства |  |  | 42 |

# Footnotes

производительность генератора по озону зависит от расхода газа. При концентрации озона в газе 100 мг/л расход не должен превышать 1000мл/мин.

По отдельной заявке до 5 шт

По отдельной заявке до 10 шт

Активация услуги производится после получения дополнительного ключа

# Text boxes

PHOTO 7

PHOTO 6

ФOTO 56

7

2

1

3

180

170

16

15

4

5

21

6

PHOTO 1

ФОТО 2

ФOTO 3

ФOTO 4

ФОТО 5

14

130

120

110

10

9

8

PHOTO 20

PHOTO 19

PHOTO 18

PHOTO 17

ФОТО 9

ФОТО 101100

1

2

3

4

5

6

7

8

ФОТО 11

1

2

3

4

51

6

7

ФОТО 12

ФОТО 13

ФОТО 14

1

2

31

ФОТО 15

PHOTO 16

PHOTO 21

ФОТО 22

Специальная пробка №1

ФОТО 40

20

19

ФОТО 8

PHOTO 22

PHOTO 23

PHOTO 24

PHOTO 25

PHOTO 26

PHOTO 27

PHOTO 30

PHOTO 32

PHOTO 33

PHOTO 35

PHOTO 36

PHOTO 37

ФОТО 28

ФОТО 31

ФОТО 42

ФОТО 43

ФОТО 44

ФОТО 45

ФОТО 46

ФОТО 47

ФОТО 49

ФОТО 48

ФOTO 51

ФОТО 52

ФОТО 53

ФОТО 54

ФОТО 55

ФОТО 57

ФОТО 58

ФОТО 59

ФОТО 60